宁波东方理工大学有机化学和物理化学本科专业实验室家具采购项目
更正公告附件
项目编号：CBNB-20262589
项目名称：宁波东方理工大学有机化学和物理化学本科专业实验室家具采购项目
更正后的货物清单及参数要求如下：

一、货物清单及参数要求
	产品名称
	技术需求
	规格尺寸（mm)±5mm及数量
	响应产品实样图或效果图
	申请人响应

	中央台、边台（陶瓷台面）
	一、柜体
1.柜体为全钢制产品，部分边台和中央台采用框架式活动柜体结构（C型或H型钢架），其他边台、水槽台采用固定落地结构。
柜体采用一级冷轧钢板，钢板厚度不小于1.0mm，表面均经酸洗、磷化处理，环保型环氧树脂静电喷涂，厚度≥75μm；工艺采用一体折弯成型，无焊接点外露，具备防化、防潮、耐高温及耐磨特性；每组实验台底柜数量按照标准配置。
柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板，双层设计，中间填充有隔音材料，内侧装有防撞贴，内加隔音棉装置。柜门装有镀锌门碰装置，滚轮为尼龙滚轮。柜门和抽屉面板要求先喷涂再组装，不可以先组装再喷涂。
2.柜体内部后方，背对背柜体中间空档外侧及靠边桌柜体与墙面中间空档外侧，需使用钢制装饰封板遮盖，封板的材质、颜色及表面处理应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露；所有表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持连续的平滑表面，无焊接点外露。活动维修背板采用可拆装式设计，以方便管线安装维护。
3.层板：采用一级冷轧钢板，钢板厚度不小于1.0mm，表面均经酸洗、磷化处理，环保型环氧树脂静电喷涂，所有带柜门的实验柜具内置活动层板，每20mm可自由上下调节高度，调节单位0.5～1cm，承重≥50Kg，颜色与柜体同色。活动层板支撑扣采用不小于1.2mm厚304#不锈钢制作；
4.门铰、合页：门及柜体合页加强件开启角度>270度，304不锈钢，5节式，厚度不小于2毫米，门轴长度不低于8厘米，两端为圆形结构，防止刮伤。门铰和柜体及柜门固定为非焊接式；
5.实验台产品性能需符合GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》，响应文件中需提供具备相应检测能力的第三方机构出具的有效检测报告扫描件（加盖询价申请人公章）作为佐证材料；
二、陶瓷台面采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室专用A级不燃陶瓷平板台面。台面高温一体烧制成型，耐强酸碱、耐有机溶剂及染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐高温，抗明火，抗污染，抗菌，不易变形。台面转角处做圆弧不小于R10mm防撞安全光滑处理。询价申请人需提供满足以下性能要求：
1.吸水率：依据GB/T3810.3-2016标准检测，检验类别为抽样检验，样品基数≥3500块，样品数量≥8块，检测结果：平均值≤0.2%。响应文件中需提供具备相应检测能力的第三方机构出具的有效检测报告扫描件（加盖询价申请人公章）作为佐证材料。
2.表面耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准测试，检测试剂需至少包括硫酸98%、硝酸65%、王水、乙醚99%、甲苯99%、盐酸37%、乙酸乙酯99%等常用的60项化学试剂检测，且检测结果：≥5级，无明显变化。响应文件中需提供具备相应检测能力的第三方机构出具的有效检测报告扫描件（加盖询价申请人公章）作为佐证材料。
3.台面截面表面耐污耐腐要求：陶瓷台面表面及截面表面满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求，依据GB/T 17657-2022检测标准，试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含白板笔、碘伏、水性指甲油、酱油、二氯甲烷99.5%、红墨水、丙酮99.5%等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。响应文件中需提供具备相应检测能力的第三方机构出具的有效检测报告扫描件（加盖询价申请人公章）作为佐证材料。
4.断裂模数：依据GB/T3810.4-2016标准检测，检验类别为抽样检验，抽样地点：生产公司成品库，样品基数≥3500块，样品数量≥8块，检测结果：≥40MPa。响应文件中需提供承诺函（加盖询价申请人公章），承诺供货时提供具备相应检测能力的第三方机构出具的有效检测报告。
5.耐光色牢度要求：参照GB/T 17657-2022标准，耐光色牢度检测结果＞4级。响应文件中需提供承诺函（加盖询价申请人公章），承诺供货时提供具备相应检测能力的第三方机构出具的有效检测报告。
	中央台：
750*1500*850 4个
6750*1500*850 4个
边台：
3000*750*850 3个
7500*750*850 1个
可移动边台（钢架+活动柜）：1200*750*850 2个


	
	

	试剂架（中央台、边台）
	全钢结构；
1.台面安装式设计，试剂架立柱具有整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格应≤30mm；试剂架为单层带灯，高低可调活动式；
2.试剂架层板采用≥10mm厚钢化玻璃，中央台试剂架宽度为300mm±2mm；
3.首层层板下配套横向插座面板功能安装带，中央台功能柱有控制总开关，符合相关规范。功能安装带内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。
	5850*300*800 4个
	
	

	洗涤台+陶瓷台面
	柜体：选用优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度≥ 75μm；内部钢板、各类封板、搁板、背板等厚度≥1.0mm；
台面及性能：水槽台面采用厚度≥25mm一体黑色实芯坯体碟型陶瓷台面（一体实芯坯体，一体烧成釉面，非后期加厚、贴边或开槽），台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，台面表面耐腐蚀、耐污染、耐高温、耐明火、易清洁，安全耐用。台面四边为一体翘边阻水边工艺，防止有害液体外溢，确保操作安全及防止破坏实验环境。台面转角处做圆弧不小于R10mm防撞安全光滑处理。询价申请人需提供满足以下性能要求。
1.水槽开孔截面表面耐污耐腐要求：陶瓷台面表面及截面表面满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求，依据GB/T 17657-2022检测标准，测试试剂与台面表面及截面表面接触时间不低于48h。表面釉面为一体高温釉面，截面釉面为一体低温耐腐蚀釉面。测试污染物至少包含马克笔、指甲油、酱油、碘伏（碘酒）、二氯甲烷99.8%、红墨水及丙酮99.5%等多种检测项目。检测结果为5级，表面无明显变化。响应文件中需提供带有 CMA 标志的有效检测报告复印件（加盖询价申请人公章）作为佐证材料。
2.双向导流防滑沥水槽碟型陶瓷台面：采用双向导流防滑沥水槽碟型陶瓷台面，参照T/CIQA 10-2020检测标准，样品规格不小于1500*750*25mm，结果符合：碟型台面双水槽孔，双水槽孔配备单向且独立（非连通）的防滑沥水槽，沥水槽的深度向不同水槽开孔位置逐渐加深，倾斜角度的沥水槽工艺有沥水导流功能。沥水槽间距测量数据≥67mm；沥水槽位置的釉面和无沥水槽位置的釉面一致。响应文件中需提供承诺函（加盖询价申请人公章），承诺供货时提供具备相应检测能力的第三方机构出具的有效检测报告
	16个
	
	

	水槽
	水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，无划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≥5mm。为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
检测报告：
1.耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含丙酮（AR，≥99.5%）、过氧化氢（双氧水30%）（AR，≥30.0%）、氨水（氢氧化铵）（AR，25%-28%）、硼酸（AR）、环己烷（AR，≥99.5%）、己烷（AR，≥97.0%）、戊烷、液体石蜡（AR，99%）、正辛烷（96%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、丙酮（AR，≥99.5%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、环丙基甲基酮（98%）、酚酞（分析纯）、甲酚等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。响应文件中需提供具备相应检测能力的第三方机构出具的有效检测报告扫描件（加盖询价申请人公章）作为佐证材料。
2.紫外老化测试：依据GB/T 16422.3-2022、GB/T 1766-2008标准，经过紫外老化测试（灯型：UVA-340，辐照度：0.76W·m-2·nm-1，暴露方式：60℃辐照8h、50℃无辐照冷凝4h，试验时长：≥1000h），检测结果色牢度等级≥4级，判定为符合。响应文件中需提供承诺函（加盖询价申请人公章），承诺供货时提供具备相应检测能力的第三方机构出具的有效检测报告。
3.邵氏硬度：依据GB/T 2411-2008标准，检测结果≥70D，判定为符合。响应文件中需提供承诺函（加盖询价申请人公章），承诺供货时提供具备相应检测能力的第三方机构出具的有效检测报告
4.弯曲模量：依据GB/T 9341-2008标准，检测结果≥1540MPa。响应文件中需提供承诺函（加盖询价申请人公章），承诺供货时提供具备相应检测能力的第三方机构出具的有效检测报告
5.询价申请人所投产品需通过国家推行的绿色产品认证（即“国推绿色产品认证”），以证明产品符合国家绿色制造及环保性能要求。认证依据需为现行绿色产品评价国家标准及国家认证认可监督管理委员会发布的绿色产品认证实施规则，认证范围需涵盖所投产品，证书信息需与全国认证认可信息公共服务平台公示内容一致，证书状态需为“有效”。提供有效的绿色产品认证证书复印件（加盖询价申请人公章）及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图。
	550*450*310mm
16个
	
	

	冷热水龙头
	1.阀体为全金属材质，表面采用 EPS 涂层防腐处理；手柄采用四翼式结构，操作省力，符合人体工程设计；公称压力 PN10（1.0MPa）；连接螺纹 G1/2"，螺纹有效安装长度 70mm。
2.长软管喷嘴直径10/13mm。
	16个
	
	

	[bookmark: _GoBack]滴水架 
	1.材料：采用高密度PP一体注塑成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹；
2.滴水棒：27根，卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm；
3.排水设计：底部托盘中间设有排水孔，有效避免水污堆积，防止细菌的滋生；
4.安装方式：壁挂式/台式。
检测报告：
1.耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含丙酮（AR，≥99.5%）、过氧化氢（双氧水30%）（AR，≥30.0%）、氨水（氢氧化铵）（AR，25%-28%）、硼酸（AR）、环己烷（AR，≥99.5%）、己烷（AR，≥97.0%）、戊烷、液体石蜡（AR，99%）、正辛烷（96%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、丙酮（AR，≥99.5%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、环丙基甲基酮（98%）、酚酞（分析纯）、甲酚等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。
2.氙弧灯老化测试：依据GB/T 16422.2-2022、GB/T 250-2008标准，经过氙弧灯老化测试（黑标温度计：65℃，循环：102min干燥、18min喷淋，辐照度：0.51W/（m2·nm），试验时长：≥4000h），检测结果色牢度等级≥4级，判定为符合。
3.水平燃烧：依据GB/T 2408-2021标准，检测结果HB级，判定为符合。
4.线膨胀系数：依据GB/T 1036-2008标准，检测结果≤7.25×10-5℃-1，判定为符合。
5.询价申请人所投产品需通过国家推行的绿色产品认证（即“国推绿色产品认证”），以证明产品符合国家绿色制造及环保性能要求。认证依据需为现行绿色产品评价国家标准及国家认证认可监督管理委员会发布的绿色产品认证实施规则，认证范围需涵盖所投产品，证书信息需与全国认证认可信息公共服务平台公示内容一致，证书状态需为“有效”。提供有效的绿色产品认证证书复印件（加盖询价申请人公章）及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图。
	550*400*117  16个
	
	

	桌上双口洗眼器
	1.主体采用高强度ABS工程塑料制造，具有良好的耐腐蚀性与机械强度，适合实验室环境。
2.双喷头配置弹性自动防尘防护盖。开启时水流自动冲开防尘盖，冲洗覆盖面均匀宽大，避免高压水流冲击眼部；防护出水嘴为柔性材质，防尘防垢、触感温和。
	8个
	
	

	小厨宝
	1.符合实验用水要求，容量不小于6L。
	16个
	
	

	嵌入式紧急淋浴洗眼器
	1.规格：立式
2.材质：304不锈钢，铬（Cr）含量大于18%，镍（Ni）含量大于8%。冲淋阀门及洗眼器阀门需快开陶瓷阀（非球阀）方便维保。
3.技术参数：
3.1.喷淋性能
（1）喷淋流量：达到至少76L/min，确保快速有效地覆盖受影响区域。
（2）喷淋持续时间：连续供水时间至少为15分钟，以满足紧急情况下的清洗需求。
（3）喷淋角度与范围：确保360度全方位喷淋，覆盖范围广。
3.2.系统设计与安装
（1）安装位置：靠近危险区域，确保人员在紧急情况下能够迅速到达。
（2）材料选择：采用不锈钢材质，确保系统的稳定性和耐用性。
（3）操作方式：需具有手拉式、脚踏式，便于快速启动。
3.3.出水要求
（1）出水温度：使用常温水，避免对皮肤造成刺激。
（2）水质要求：使用清洁的自来水或去离子水，确保清洗效果。
3.4.安全标识：设备周围设置明显的安全标识和操作流程，确保人员的正确使用。
检测报告：
1.涂层耐腐蚀性：依据QB/T 1950-2024或GB/T 3325-2024标准，经过涂层耐盐浴测试（氯化钠溶液浓度3%，溶液温度23±2℃，浸泡时间1000h），1000h内，溶剂中试样上划道两侧3mm以外无气泡产生；1000h后，划道两侧3mm以外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；评定为符合。响应文件中需提供承诺函（加盖询价申请人公章），承诺供货时提供具备相应检测能力的第三方机构出具的有效检测报告
2.涂层附着力：依据GB/T 1720-2020标准，经过漆膜划圈试验（负荷≥100g），检测结果不低于1级，判定为符合。
3.涂层耐洗刷性：依据GB/T 9266-2009标准，经过≥6000次循环洗刷测试（温度23℃，相对湿度50%RH，洗刷介质为质量分数为0.5%的洗衣粉溶液，pH≥10，每分钟往复37次循环），试验后无明显变化，判定为符合。响应文件中需提供承诺函（加盖询价申请人公章），承诺供货时提供具备相应检测能力的第三方机构出具的有效检测报告
4.熔体质量流动速率：依据GB/T 3682.1-2018标准，试样在温度为（23±2）℃和相对湿度为（50±5）%RH的条件下调节24h后，在温度不超过（23±2）℃、湿度不超过（50±10）%的环境条件下测试，检测结果≥18g/10min。
5.询价申请人需提供所投产品核心技术相关的有效专利证书（不含外观设计专利），以证明产品的技术先进性。该专利应为询价申请人合法拥有或经专利权人合法授权（若为授权，需同时提供授权证明文件），专利技术内容需与所投产品的核心功能、关键结构或生产工艺直接相关。响应文件中需提供有效的专利证书扫描件（加盖询价申请人公章），以及国家知识产权局中国专利公布公告网站（http://epub.cnipa.gov.cn/）的查询截图。
	2个
	
	

	万向罩
	1.主体：PP材质；
2.第一节与第四节的水平旋转装置采用铝合金以确保稳定，铝合金表面阳极氧化处理，可360°旋转；
3.关节PP全新料生产，可旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；
4.关节连接杆：304不锈钢；
5.关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合；
6.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量；
7.伸缩导管Φ75PP管；
8.拱形/杯形集气罩：高密度PP材质；
9.固定底座：采用PP材质。
检测报告：
1.耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含丙酮（AR，≥99.5%）、过氧化氢（双氧水30%）（AR，≥30.0%）、氨水（氢氧化铵）（AR，25%-28%）、硼酸（AR）、环己烷（AR，≥99.5%）、己烷（AR，≥97.0%）、戊烷、液体石蜡（AR，99%）、正辛烷（96%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、丙酮（AR，≥99.5%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、环丙基甲基酮（98%）、酚酞（分析纯）、甲酚等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。响应文件中需提供具备相应检测能力的第三方机构出具的有效检测报告扫描件（加盖询价申请人公章）作为佐证材料。
2.耐高温老化：依据GB/T 2423.2-2008标准，经过高温老化测试（100℃，≥400h），试验后，外观未变色，无明显变化。
3.垂直燃烧试验：依据GB/T 2408-2021标准，检测结果V-0级，判定为符合。
4.中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021标准进行≥1000h中性盐雾试验后，保护等级（Rp）不低于8级，外观评级（Ra）不低于8级，判定为符合。
5.询价申请人所投产品需通过国家推行的绿色产品认证（即“国推绿色产品认证”），以证明产品符合国家绿色制造及环保性能要求。认证依据需为现行绿色产品评价国家标准及国家认证认可监督管理委员会发布的绿色产品认证实施规则，认证范围需涵盖所投产品，证书信息需与全国认证认可信息公共服务平台公示内容一致，证书状态需为“有效”。提供有效的绿色产品认证证书复印件（加盖询价申请人公章）及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图。
	16个
	
	

	功能柱
	采用优质1.0mm厚冷轧钢板折弯加工制作；金属表面喷涂：冷轧钢板表面需经静电环氧树脂粉末喷涂处理，平整光滑，通过GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》：金属外观、金属喷漆（塑）涂层理化、涂层有害物质的检测要求。依据现场水电气条件，可加配空气开关。
	400*150*2000 4个
	
	

	防火柜
	1． 外部尺寸：不小于H1800*W900*D450mm；
2． 内部尺寸：不小于H1710*W820*D370mm；
3． 重量：不小于160kg；
4． 容积：不小于160升；
5． 颜色：黄色（环氧树脂喷涂）；
6． 柜体：需全部采用不低于1.2mm 的一级冷轧钢板，柜体底座需采用不低于2.0mm的一级冷轧钢板，内外表面需经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，喷涂塑粉甲醛报告限值不大于5mg/kg；甲苯报告限值不大于0.1%；苯报告限值不大于0.002%，响应文件中需提供具备相应检测能力的第三方机构出具的有效检测报告扫描件（加盖询价申请人公章）作为佐证材料。整柜全部通过点焊接，防火性好。柜体在90min耐火实验过程中，储存易燃品安全柜的最高温度不超过48℃，柜内易燃品盛液容器或器皿无裂痕，无泄漏，完好无损；提供满足GB3836.1-2021/GB/T 3836.8-2021的柜体防爆认证证书；响应文件中需提供承诺函（加盖询价申请人公章），承诺供货时提供具备相应检测能力的第三方机构出具的有效易燃品存储柜耐用性检测报告。
7）柜门：钢琴式铰链可轻松自如启闭180度，门与柜体间配有嵌入式防撞胶粒；防火材料： 柜体应填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维；
8）层板：不少于4块镀锌层板，承重≥100kg，并可引流漏液至下部漏液槽； 
9）漏液槽：高度≥50mm使层板上意外流下的液体不外溢柜外；
14）锁具：三点联动式门锁即使不转动把手也可保证完全闭合，配备机械防腐挂锁；
10）铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封条，密封条应符合GB16807-2025的要求；
11）警示标识：专业规范的警示，反光、烟雾中可视；
12）通风口：装设有防闭火装置的双透气孔； 
13）静电接地：严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线；
14）柜体可对接智能设备物联网平台，实现多种类型智能设备接入、管理、监控、控制，并提供统一的设备管理控制接口。设备管理平台，能够基于电脑端及移动端实现多种设备在线分级管控，基于智能设备物联网平台实现智能设备在线云控、售后服务管理。
	2个
	
	

	气瓶柜
	1.材质说明：柜体主体采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力；
2.柜体两侧设有PASS孔，保证柜体内气体流动；
3.柜内设活动式固定架，适应高度、直径不同气瓶的储存，并采用固定式304不锈钢链条，防止气瓶倾倒；
4.钢化玻璃窗，抗冲击、强度高，便于观察气瓶使用状态。
	900*500*1900  2个
	
	

	排风试剂柜
	1.柜体
柜体为全钢制产品，柜体采用一级冷轧钢板，钢板厚度不小于1.2mm，表面均经酸洗、磷化处理，环保型环氧树脂静电喷涂，厚度≥75μm；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露，具备防化、防潮、耐高温及耐磨特性；
2.柜门：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板，双层设计，中间填充有隔音材料，内侧装有防撞贴，内加隔音棉装置。柜门装有镀锌门碰装置，滚轮为尼龙滚轮，具有很好的闭合作用。每个柜体配置层板一块；
3.层板：环氧树脂喷涂（厚度≥75μm）冷轧钢板，所有带柜门具内置活动层板，每20mm可自由上下调节高度，调节单位0.5～1cm，承重≥50Kg，颜色与柜体同色。活动层板支撑扣采用不少于1.2mm厚304#不锈钢制作；
4.合页：门及柜体合页加强件开启角度>270度，304不锈钢，5节式，厚度≥2毫米，门轴长度不低于8厘米，两端为圆形结构，防止刮伤。柜门运动负重≥25kg，负重测试次数≥100000次，门开启承重最大负荷≥90kg。门铰和柜体及柜门固定为非焊接式；
5.拉门把手：304不锈钢把手；
6.排风试剂柜排风管接入大楼排风管道系统。
	900*450*1800 2个
450*600*2400 2个
	
	

	防护用品柜
	1.开门方式：双门，手动；层板：不少于3块活动层板；尺寸：不小于H1800*W900*D450(mm)；颜色：黄色（环氧树脂喷涂）
2.壳体全部采用不低于1.2mm 的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。天地锁设计，结构坚固耐用。标准双开门，带有视窗设计，便于辨认柜内所存放的装备及呼吸器具。小体积PPE及紧急器材存放区，根据工作需要储存。T型隔物架结构，可存放如防护服之类的大件物品。层板可上下调节，满足不同尺寸的物件存放。柜体正上方有醒目提示标签。
3.物资配件表：
3.1应急锤1把；应急泄露箱1个；防护围裙2条；防化手套2付 ；防化鞋套2付；一次性丁腈手套8付；吸附垫10张；黄色废弃物暂存袋6个；酸碱试纸1份；不锈钢剪刀1个；不锈钢实验室钳1个；废弃物暂存桶1个；吸附棉条1条；废弃物周转箱1个；3M呼吸防护全面罩（含滤毒盒、颗粒物滤棉、滤棉盖）2套；防护服2套；盘式警戒带1盘；灭火毯2套；警示牌2套；急救包1套；防化靴2双。
	900*450*1800 2个
	
	

	实验凳（无须靠背)
	1.椅面材质：聚氨酯发泡，一体成型；
2.椅面尺寸：直径≥330mm；
3.底盘：加厚2.0mm厚度底盘；
4.功能：上下升降调节；
5.椅脚：铝合金/直径≥480mm；
6.脚轮：PA尼龙固定脚或滑轮；
7.调节高度：420～560mm。
	900*450*1800 32把
	
	



